压力脉冲控制器 TCP/IP 通讯协议表 V4.0

版本：V4.0    日期：2026-05-19   通讯周期：10 ms

控制方案：PID 反馈 + ILC 给定预畸变（ILC 修正目标值，PID 单环跟踪误差）

数据格式：所有变量均为 FLOAT32，每个变量占 2 个 WORD（低字在前，高字在后）

★ 标记项为 V4.0 新增或变更项；标"保留"的 WORD 地址为已废弃槽位，地址保留以兼容旧版上位机

V4.0 主要变更

1. ★ 删除 MFF（模型前馈）和 ADRC（自抗扰控制），改为模型自适应

2. ★ 新增 PID Kp/Ki 参数（水/剂各 2 个），上位机可在线调参；

3. ★ 新增爆破试验流程（TestMode=2/3）：升压→保压→续升→检测爆破，自动记录峰值压力

4. ★ 爆破检测：实际压力 < 峰值×70% 或 跌速 < −20 MPa/s 任一触发

5. ★ 爆破续升与初始升压共用同一 RiseRate（MPa/s）

6. ★ 删除 MFF 相关上位机变量：VBase/VSpecimen/Kv/TauValve/Valve*（共 14 个）

7. ★ 删除 ADRC 相关上位机变量：MFF_Output/ADRC_Output/ESO_Disturbance（共 6 个）

8. ★ 删除系统级物理参数：Sys_BetaE/Sys_CLeak/Hydro_WorkingPressure（共 3 个）

9. ★ WORD 地址保持不变，已废弃槽位标注为"保留"，便于平滑切换上位机

10. ★ 新增 PID_Output 回读（取代 MFF_Output 槽位）

11. ★ 旧参数 BurstPressure / RiseTime / HoldTime → 改为 BurstHoldP[1]/RiseRate/BurstHoldT[1]，单段时可兼容自动回落

12. ★ 冲洗排气拆分水/剂两路独立控制（油路输出 +3V/−0.5V）

13. ★ 新增爆破最大安全压力 BurstMaxLimit（水 WORD 66-67、油 114-115），到限自动停机并标记 BurstPhase=4

14. ★ 爆破保压改为多段（N ≤ 10）：上位机写 BurstHoldCount + BurstHoldP[1..10] + BurstHoldT[1..10]

15. ★ 爆破 PID 独立 Kp/Ki（PP_*_Burst_Kp/Ki，WORD 184-191），与脉冲 PID 分离

16. ★ 仅保压段启用 Ki，斜坡段强制 Ki=0；相位切换时复位积分项，避免超调

17. ★ 爆破相位增加待机状态 5=待机，PLC 上电及收到运行命令后先停在 5，进入运行状态后切到 0 升压

18. ★ 新增 ILC 自学习中标志 PP_*_ILC_Learning（WORD 46-47 水、76-77 油），1=学习中 0=空闲/已收敛

PID 控制器参数设定指南

装机/调参时设定（工程师级别）：

- PID_Kp / Burst_Kp：比例增益(V/MPa)，建议从 0.3 起步，逐步加大直到响应稳定无振荡

- PID_Ki / Burst_Ki：积分增益(V/MPa/s)，建议先置 0，待 Kp 调好后小幅加入消除残差

- PID 微分项 Kd 默认为 0，上位机暂不开放；如需要可在 FB_HydraulicPID 内部修改

每次换被试件设定（操作工级别）：

- TargetPressure / MinPressure / Frequency / WaveType：按试验标准设定

- HighLimit：高压保护，建议设为 TargetPressure × 1.2

爆破试验设定（TestMode = 2 水路 / 3 油路）：

- Burst_Kp / Burst_Ki：爆破独立 PID 增益（与脉冲 PID 分离），仅保压段启用 Ki

- RiseRate (MPa/s)：升压速率，初始升压与续升共用

- BurstHoldCount：保压段数 1~10；0 或越界时回落到单段(BurstPressure/HoldTime)

- BurstHoldP[1..N]：各段目标压力 (MPa)

- BurstHoldT[1..N]：各段保压时长 (s)

- BurstMaxLimit (MPa)：安全上限，给定到此停机并标记 BurstPhase=4

- 流程：5 待机 → 0 升压到 P[k] → 1 保压 → (下一段) 或 2 续升 → 3 已爆破 / 4 到上限

- 检测：实际压力 < 峰值×70% 或 跌速 < −20 MPa/s 触发；PP_*_BurstResult 锁存峰值压力

可用默认值（一般无需修改）：

- ILC_LearningRate：学习率，0 表示使用容积自适应默认值

- ILC_Enable=0 时 PID 直接跟踪原始波形目标，ILC 不参与

自定义波形上传流程（WaveType=4）：

1. 在 PC 端计算任意波形轮廓，等间距采样为 2~800 个压力值(MPa)

2. 写入 WaveUpload_Channel (0=水路/1=油路)

3. 写入 WaveUpload_NumPoints (数据点数)

4. 分批写入 WaveUpload_Data[0..N-1] (每点为一个周期内的绝对压力值)

5. 写入 WaveUpload_Commit=1 触发加载

6. 读取 WaveUpload_Status: 1=成功 2=错误

7. 设置 WaveType=4 启用自定义波形

注意：LUT 数据为绝对压力(MPa)，PLC 会按相位线性插值输出

注意：LUT数据为绝对压力(MPa)，PLC会按相位线性插值输出

表一：PC → PLC（HOLDING_REGISTER）

| WORD地址 | 字节数 | 变量名称 | 数据类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统控制区（WORD 0–13） |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 4 | PP_FrameCounter_PC | FLOAT32 | - | 上位机帧计数器（心跳） |
| 2-3 | 4 | PP_SysCommand | FLOAT32 | - | 系统命令 0=空闲 1=启动 2=停止 3=确认推进 4=复位 |
| 4-5 | 4 | PP_TestMode | FLOAT32 | - | 测试模式 0=水路脉冲 1=油路脉冲 2=水路爆破 3=油路爆破 |
| 6-7 | 4 | PP_AlarmReset | FLOAT32 | - | 报警复位（上升沿有效） |
| 8-9 | 4 | PP_Enable | FLOAT32 | - | 系统使能 |
| 10-11 | 4 | PP_EmergencyStop | FLOAT32 | - | 急停 |
| 12-13 | 4 | PP_HeartbeatTimeout | FLOAT32 | s | 心跳超时时间 |
| 冲洗排气参数区（WORD 14–17） |  |  |  |  |  |
| 14-15 | 4 | PP_FlushDuration | FLOAT32 | s | 冲洗排气持续时间（0=跳过） |
| 16-17 | 4 | PP_FlushValveOutput | FLOAT32 | V | 冲洗排气阀门输出电压 |
| 18-19 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 水路控制参数区（WORD 20–65） |  |  |  |  |  |
| 20-21 | 4 | PP_Water_TargetPressure | FLOAT32 | MPa | 水路目标峰值压力(PMax) |
| 22-23 | 4 | PP_Water_MinPressure | FLOAT32 | MPa | ★ 水路最低压力(PMin) |
| 24-25 | 4 | PP_Water_Frequency | FLOAT32 | Hz | 水路脉冲频率 |
| 26-27 | 4 | PP_Water_WaveType | FLOAT32 | - | 波形类型 0=正弦 1=方波 2=三角 3=梯形 4=自定义 |
| 28-29 | 4 | PP_Water_DutyCycle | FLOAT32 | % | 方波占空比 |
| 30-31 | 4 | PP_Water_RisePct | FLOAT32 | - | 梯形波上升段占比 |
| 32-33 | 4 | PP_Water_HoldPct | FLOAT32 | - | 梯形波保持段占比 |
| 34-35 | 4 | PP_Water_FallPct | FLOAT32 | - | 梯形波下降段占比 |
| 36-37 | 4 | PP_Water_HighLimit | FLOAT32 | MPa | 水路高压保护限值 |
| 38-39 | 4 | PP_Water_TargetCycles | FLOAT32 | - | 目标循环次数 |
| 40-41 | 4 | PP_Water_PID_Kp | FLOAT32 | V/MPa | ★ 水路 PID 比例增益 |
| 42-43 | 4 | PP_Water_PID_Ki | FLOAT32 | V/MPa/s | ★ 水路 PID 积分增益 |
| 44-45 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Water_ValveQnom，V4.0 起 MFF/ADRC 已删 |
| 46-47 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Water_ValveDPnom，V4.0 起 MFF/ADRC 已删 |
| 48-49 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Water_ValveUmax，V4.0 起 MFF/ADRC 已删 |
| 50-51 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Water_ValveDynMode，V4.0 起 MFF/ADRC 已删 |
| 52-53 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Water_ValveDynParam，V4.0 起 MFF/ADRC 已删 |
| 54-55 | 4 | PP_Water_ILC_Enable | FLOAT32 | - | ILC使能 0=关闭 1=开启 |
| 56-57 | 4 | PP_Water_ILC_MaxIter | FLOAT32 | - | ILC最大迭代次数 |
| 58-59 | 4 | PP_Water_ILC_LearningRate | FLOAT32 | - | ★ ILC学习率(0.2-0.6) |
| 60-61 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Water_BurstPressure，V4 起由 BurstHoldP[1] (WORD 1800-1801) 取代 |
| 62-63 | 4 | PP_Water_RiseRate | FLOAT32 | MPa/s | ★ 水路爆破升压速率（初始 0→BurstPressure 阶段） |
| 64-65 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Water_HoldTime，V4 起由 BurstHoldT[1] (WORD 1820-1821) 取代 |
| 66-67 | 4 | PP_Water_BurstMaxLimit | FLOAT32 | MPa | ★ 水路爆破最大安全压力（给定值到此停机，避免无限升压） |
| 油路控制参数区（WORD 68–113） |  |  |  |  |  |
| 68-69 | 4 | PP_Oil_TargetPressure | FLOAT32 | MPa | 油路目标峰值压力(PMax) |
| 70-71 | 4 | PP_Oil_MinPressure | FLOAT32 | MPa | ★ 油路最低压力(PMin) |
| 72-73 | 4 | PP_Oil_Frequency | FLOAT32 | Hz | 油路脉冲频率 |
| 74-75 | 4 | PP_Oil_WaveType | FLOAT32 | - | 波形类型 0=正弦 1=方波 2=三角 3=梯形 4=自定义 |
| 76-77 | 4 | PP_Oil_DutyCycle | FLOAT32 | % | 方波占空比 |
| 78-79 | 4 | PP_Oil_RisePct | FLOAT32 | - | 梯形波上升段占比 |
| 80-81 | 4 | PP_Oil_HoldPct | FLOAT32 | - | 梯形波保持段占比 |
| 82-83 | 4 | PP_Oil_FallPct | FLOAT32 | - | 梯形波下降段占比 |
| 84-85 | 4 | PP_Oil_HighLimit | FLOAT32 | MPa | 油路高压保护限值 |
| 86-87 | 4 | PP_Oil_TargetCycles | FLOAT32 | - | 目标循环次数 |
| 88-89 | 4 | PP_Oil_PID_Kp | FLOAT32 | V/MPa | ★ 油路 PID 比例增益 |
| 90-91 | 4 | PP_Oil_PID_Ki | FLOAT32 | V/MPa/s | ★ 油路 PID 积分增益 |
| 92-93 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Oil_ValveQnom，V4.0 起 MFF/ADRC 已删 |
| 94-95 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Oil_ValveDPnom，V4.0 起 MFF/ADRC 已删 |
| 96-97 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Oil_ValveUmax，V4.0 起 MFF/ADRC 已删 |
| 98-99 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Oil_ValveDynMode，V4.0 起 MFF/ADRC 已删 |
| 100-101 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Oil_ValveDynParam，V4.0 起 MFF/ADRC 已删 |
| 102-103 | 4 | PP_Oil_ILC_Enable | FLOAT32 | - | ILC使能 0=关闭 1=开启 |
| 104-105 | 4 | PP_Oil_ILC_MaxIter | FLOAT32 | - | ILC最大迭代次数 |
| 106-107 | 4 | PP_Oil_ILC_LearningRate | FLOAT32 | - | ★ ILC学习率(0~1)，0=使用容积自适应默认值 |
| 108-109 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Oil_BurstPressure，V4 起由 BurstHoldP[1] (WORD 1840-1841) 取代 |
| 110-111 | 4 | PP_Oil_RiseRate | FLOAT32 | MPa/s | ★ 油路爆破升压速率（初始 0→BurstPressure 阶段） |
| 112-113 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Oil_HoldTime，V4 起由 BurstHoldT[1] (WORD 1860-1861) 取代 |
| 114-115 | 4 | PP_Oil_BurstMaxLimit | FLOAT32 | MPa | ★ 油路爆破最大安全压力（给定值到此停机，避免无限升压） |
| 液压站参数区（WORD 116–125） |  |  |  |  |  |
| 116-117 | 4 | PP_Hydro_HighLimit | FLOAT32 | MPa | 液压站高压保护限值 |
| 118-119 | 4 | PP_Hydro_TempLimit | FLOAT32 | °C | 液压油温度保护限值 |
| 120-121 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Hydro_WorkingPressure(供油压力Ps)，V4.0 起 MFF/ADRC 已删 |
| 122-123 | 4 | PP_Hydro_PumpCmd | FLOAT32 | - | 液压泵启停命令 |
| 124-125 | 4 | PP_Hydro_MotorSpeed | FLOAT32 | rpm | 液压泵电机转速设定值 |
| MFF系统参数区（WORD 128–131） |  |  |  |  |  |
| 128-129 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Sys_BetaE(体积弹性模量)，V4.0 起 MFF/ADRC 已删 |
| 130-131 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Sys_CLeak(泄漏系数)，V4.0 起 MFF/ADRC 已删 |
| 132-133 | 4 |  | FLOAT32 |  | - |
| IO控制区（WORD 134–199） |  |  |  |  |  |
| 134-135 | 4 | PP_IO_OutputBits | FLOAT32 | - | 数字量输出控制 |
| 136-137 | 4 | PP_IO_WaterCircuitSel | FLOAT32 | - | 水路选通 |
| 138-139 | 4 | PP_IO_OilCircuitSel | FLOAT32 | - | 油路选通 |
| 140 | 2 | SMP_Start | Bit0 | - | 伺服泵_启动 |
|  |  | SMP_Stop | Bit1 |  | 伺服泵_停止 |
|  |  | SMP_Rest | Bit2 |  | 伺服泵_故障复位 |
|  |  | XH_OilPump_Start | Bit3 |  | 循环泵_启动 |
|  |  | XH_OilPump_Stop | Bit4 |  | 循环泵_停止 |
|  |  | XH_OilPump_Rest | Bit5 |  | 循环泵_故障复位 |
|  |  | HR_Pump1_Start | Bit6 |  | 换热泵1__启动 |
|  |  | HR_Pump1_Stop | Bit7 |  | 换热泵1__停止 |
|  |  | HR_Pump1_Rest | Bit8 |  | 换热泵1__故障复位 |
|  |  | HR_Pump2_Start | Bit9 |  | 换热泵2__启动 |
|  |  | HR_Pump2_Stop | Bit10 |  | 换热泵2__停止 |
|  |  | HR_Pump2_Rest | Bit11 |  | 换热泵2__故障复位 |
|  |  | TD_Valve_10_01 | Bit12 |  | 通断阀10.01 |
|  |  | TD_Valve_10_02 | Bit13 |  | 通断阀10.02 |
|  |  | TD_Valve_10_03 | Bit14 |  | 通断阀10.03 |
|  |  | TD_Valve_10_04 | Bit15 |  | 通断阀10.04 |
| 141 | 2 | TD_Valve_24_01 | Bit16 |  | 通断阀24.01 |
|  |  | TD_Valve_30_01 | Bit17 |  | 通断阀30.01 |
|  |  | Pne_Valve_YV1 | Bit18 |  | 气动电磁阀YV1 |
|  |  | Pne_Valve_YV2 | Bit19 |  | 气动电磁阀YV2 |
|  |  | Pne_Valve_YV3 | Bit20 |  | 气动电磁阀YV3 |
|  |  | Pne_Valve_YV4 | Bit21 |  | 气动电磁阀YV4 |
|  |  | Pne_Valve_YV5 | Bit22 |  | 气动电磁阀YV5 |
|  |  | Pne_Valve_YV6 | Bit23 |  | 气动电磁阀YV6 |
|  |  | Pne_Valve_YV7 | Bit24 |  | 气动电磁阀YV7 |
|  |  | Pne_Valve_YV8 | Bit25 |  | 气动电磁阀YV8 |
|  |  | Pne_Valve_YV9 | Bit26 |  | 气动电磁阀YV9 |
|  |  | Pne_Valve_YV10 | Bit27 |  | 气动电磁阀YV10 |
|  |  | Pne_Valve_YV11 | Bit28 |  | 气动电磁阀YV11 |
|  |  | Pne_Valve_YV12 | Bit29 |  | 气动电磁阀YV12 |
|  |  | Pne_Valve_YV13 | Bit30 |  | 气动电磁阀YV13 |
|  |  | 保留 | Bit31 |  | - |
| 142 | 2 | 保留 | Bit0 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit1 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit2 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit3 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit4 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit5 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit6 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit7 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit8 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit9 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit10 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit11 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit12 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit13 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit14 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit15 |  | - |
| 143 | 2 | 保留 | Bit16 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit17 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit18 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit19 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit20 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit21 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit22 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit23 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit24 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit25 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit26 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit27 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit28 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit29 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit30 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit31 |  | - |
| 144-145 | 4 | SMP_Pressure_InPut | FLOAT32 (REAL) |  | 伺服泵_压力设定值 |
| 146-147 | 4 | SMP_Flow_InPut | FLOAT32 (REAL) |  | 伺服泵_流量设定值 |
| 148-149 | 4 | HR_Pump1_Frequency_InPut | FLOAT32 (REAL) |  | 换热泵1_转速(频率)设定值 |
| 150-151 | 4 | HR_Pump2_Frequency_InPut | FLOAT32 (REAL) |  | 换热泵2_转速(频率)设定值 |
| 152-153 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 154-155 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 156-157 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 158-159 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 160-161 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 162-163 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 164-165 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 166-167 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 168-169 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 170-171 | 4 | PP_WaveUpload_Channel | FLOAT32 | - | 上传目标通道 0=水路 1=油路 |
| 172-173 | 4 | PP_WaveUpload_NumPoints | FLOAT32 | - | 波形数据点数 (2~800) |
| 174-175 | 4 | PP_WaveUpload_Commit | FLOAT32 | - | 提交标志: 写1触发加载 |
| 176-177 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Water_BurstRate2，V4.0 起续升沿用 RiseRate |
| 178-179 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Oil_BurstRate2，V4.0 起续升沿用 RiseRate |
| 180-181 | 4 | PP_Water_CycleReset | FLOAT32 | - | ★ 水路循环计数清零命令（上升沿有效） |
| 182-183 | 4 | PP_Oil_CycleReset | FLOAT32 | - | ★ 油路循环计数清零命令（上升沿有效） |
| 184-185 | 4 | PP_Water_Burst_Kp | FLOAT32 | V/MPa | ★ 水路爆破 PID 比例增益 |
| 186-187 | 4 | PP_Water_Burst_Ki | FLOAT32 | V/MPa/s | ★ 水路爆破 PID 积分增益（仅保压段生效） |
| 188-189 | 4 | PP_Oil_Burst_Kp | FLOAT32 | V/MPa | ★ 油路爆破 PID 比例增益 |
| 190-191 | 4 | PP_Oil_Burst_Ki | FLOAT32 | V/MPa/s | ★ 油路爆破 PID 积分增益（仅保压段生效） |
| 192-193 | 4 | PP_Water_BurstHoldCount | FLOAT32 | - | ★ 水路爆破保压段数 1~10； |
| 194-195 | 4 | PP_Oil_BurstHoldCount | FLOAT32 | - | ★ 油路爆破保压段数 1~10； |
| 196-197 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 198-199 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 自定义波形上传区（WORD 200–1999） |  |  |  |  |  |
| 200-1799 | 4*800 | PP_WaveUpload_Data[0..799] | FLOAT32 | MPa | 波形数据，每点为一个周期内的目标压力值（800 点 LUT） |
| 1800-1819 | 4*10 | PP_Water_BurstHoldP[1..10] | FLOAT32 | MPa | ★ 水路爆破各段目标压力 |
| 1820-1839 | 4*10 | PP_Water_BurstHoldT[1..10] | FLOAT32 | s | ★ 水路爆破各段保压时长 |
| 1840-1859 | 4*10 | PP_Oil_BurstHoldP[1..10] | FLOAT32 | MPa | ★ 油路爆破各段目标压力 |
| 1860-1879 | 4*10 | PP_Oil_BurstHoldT[1..10] | FLOAT32 | s | ★ 油路爆破各段保压时长 |

表二：PLC → PC（INPUT_REGISTER）

| WORD地址 | 字节数 | 变量名称 | 数据类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统状态区（WORD 0–19） |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 4 | PP_FrameCounter_PLC | FLOAT32 | - | PLC帧计数器（每10ms递增） |
| 2-3 | 4 | PP_SysState | FLOAT32 | - | 系统状态 0=空闲 1=冲洗排气 2=预加压 3=运行 4=停止中 5=故障 |
| 4-5 | 4 | PP_AlarmFlags | FLOAT32 | - | 报警标志（32bit映射至REAL） |
| 6-7 | 4 | PP_TotalCyclesDone | FLOAT32 | - | 累计完成循环次数 |
| 8-9 | 4 | PP_RunningMode | FLOAT32 | - | 当前运行模式 |
| 10-11 | 4 | PP_SysCommand | FLOAT32 | - | 系统命令回读 |
| 12-13 | 4 | PP_Enable | FLOAT32 | - | 使能状态回读 |
| 14-15 | 4 | PP_IO_InputBits | FLOAT32 | - | 数字量输入状态 |
| 16-17 | 4 | PP_IO_OutputBits_FB | FLOAT32 | - | 数字量输出状态回读 |
| 18-19 | 4 | PP_FlushTimeRemaining | FLOAT32 | s | 冲洗排气剩余时间 |
| 水路实时数据区（WORD 20–49） |  |  |  |  |  |
| 20-21 | 4 | PP_Water_ActualPressure | FLOAT32 | MPa | 水路实际压力 |
| 22-23 | 4 | PP_Water_SetpointPressure | FLOAT32 | MPa | 水路当前给定压力 |
| 24-25 | 4 | PP_Water_PressureError | FLOAT32 | MPa | 水路压力偏差 |
| 26-27 | 4 | PP_Water_ControlOutput | FLOAT32 | V | ★ 水路 PID 总控制输出 |
| 28-29 | 4 | PP_Water_ValveCurrent | FLOAT32 | mA | 水路比例阀电流 |
| 30-31 | 4 | PP_Water_CylinderPos | FLOAT32 | mm | 水路缸体位移 |
| 32-33 | 4 | PP_Water_CyclesDone | FLOAT32 | - | 水路已完成循环次数 |
| 34-35 | 4 | PP_Water_Frequency_FB | FLOAT32 | Hz | 水路实际频率回读 |
| 36-37 | 4 | PP_Water_WavePhase | FLOAT32 | ° | 水路波形相位角 |
| 38-39 | 4 | PP_Water_PeakPressure | FLOAT32 | MPa | 水路本次脉冲峰值压力 |
| 40-41 | 4 | PP_Water_PID_Output | FLOAT32 | V | ★ 水路 PID 反馈输出（取代原 MFF_Output 槽位） |
| 42-43 | 4 | PP_Water_ILC_Output | FLOAT32 | V | ★ 水路ILC学习输出 |
| 44-45 | 4 | PP_Water_ILC_Iteration | FLOAT32 | - | ★ 水路ILC当前迭代次数 |
| 46-47 | 4 | PP_Water_ILC_Learning | FLOAT32 | - | ★ 水路 ILC 自学习中标志 1=学习中 0=空闲/已收敛 |
| 48-49 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Water_ESO_Disturbance，V4.0 起 ADRC 已删 |
| 油路实时数据区（WORD 50–79） |  |  |  |  |  |
| 50-51 | 4 | PP_Oil_ActualPressure | FLOAT32 | MPa | 油路实际压力 |
| 52-53 | 4 | PP_Oil_SetpointPressure | FLOAT32 | MPa | 油路当前给定压力 |
| 54-55 | 4 | PP_Oil_PressureError | FLOAT32 | MPa | 油路压力偏差 |
| 56-57 | 4 | PP_Oil_ControlOutput | FLOAT32 | V | ★ 油路 PID 总控制输出 |
| 58-59 | 4 | PP_Oil_ValveCurrent | FLOAT32 | mA | 油路比例阀电流 |
| 60-61 | 4 | PP_Oil_CylinderPos | FLOAT32 | mm | 油路缸体位移 |
| 62-63 | 4 | PP_Oil_CyclesDone | FLOAT32 | - | 油路已完成循环次数 |
| 64-65 | 4 | PP_Oil_Frequency_FB | FLOAT32 | Hz | 油路实际频率回读 |
| 66-67 | 4 | PP_Oil_WavePhase | FLOAT32 | ° | 油路波形相位角 |
| 68-69 | 4 | PP_Oil_PeakPressure | FLOAT32 | MPa | 油路本次脉冲峰值压力 |
| 70-71 | 4 | PP_Oil_PID_Output | FLOAT32 | V | ★ 油路 PID 反馈输出（取代原 MFF_Output 槽位） |
| 72-73 | 4 | PP_Oil_ILC_Output | FLOAT32 | V | ★ 油路ILC学习输出 |
| 74-75 | 4 | PP_Oil_ILC_Iteration | FLOAT32 | - | ★ 油路ILC当前迭代次数 |
| 76-77 | 4 | PP_Oil_ILC_Learning | FLOAT32 | - | ★ 油路 ILC 自学习中标志 1=学习中 0=空闲/已收敛 |
| 78-79 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Oil_ESO_Disturbance，V4.0 起 ADRC 已删 |
| 液压站实时数据区（WORD 80–93） |  |  |  |  |  |
| 80-81 | 4 | PP_Hydro_Pressure | FLOAT32 | MPa | 液压站系统压力 |
| 82-83 | 4 | PP_Hydro_Temperature | FLOAT32 | °C | 液压油温度 |
| 84-85 | 4 | PP_Hydro_OilLevel | FLOAT32 | mm | 液位值 |
| 86-87 | 4 | PP_Hydro_PumpStatus | FLOAT32 | - | 液压泵运行状态 |
| 88-89 | 4 | PP_Hydro_FilterStatus | FLOAT32 | - | 过滤器状态 |
| 90-91 | 4 | PP_Hydro_PumpRunTime | FLOAT32 | h | 液压泵累计运行时间 |
| 92-93 | 4 | PP_StateReady | FLOAT32 | - | ★ 状态推进就绪标志（PC据此发Cmd=3确认） |
| 94-95 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 96-97 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 98-99 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 上位机指令参数回读区（WORD 100–161） |  |  |  |  |  |
| 100-101 | 4 | PP_Water_TargetPressure | FLOAT32 | MPa | 水路目标压力回读 |
| 102-103 | 4 | PP_Water_MinPressure | FLOAT32 | MPa | ★ 水路最低压力回读 |
| 104-105 | 4 | PP_Water_Frequency | FLOAT32 | Hz | 水路频率回读 |
| 106-107 | 4 | PP_Water_WaveType | FLOAT32 | - | 水路波形类型回读 |
| 108-109 | 4 | PP_Water_HighLimit | FLOAT32 | MPa | 水路高压限值回读 |
| 110-111 | 4 | PP_Water_TargetCycles | FLOAT32 | - | 水路目标循环次数回读 |
| 112-113 | 4 | PP_Water_PID_Kp | FLOAT32 | V/MPa | ★ 水路 PID Kp 回读 |
| 114-115 | 4 | PP_Water_PID_Ki | FLOAT32 | V/MPa/s | ★ 水路 PID Ki 回读 |
| 116-117 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Water_Kv，V4.0 起 MFF 已删 |
| 118-119 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Water_TauValve，V4.0 起 MFF 已删 |
| 120-121 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Water_ValveQnom 回读，V4.0 起 MFF 已删 |
| 122-123 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Water_ValveDPnom 回读，V4.0 起 MFF 已删 |
| 124-125 | 4 | PP_Oil_TargetPressure | FLOAT32 | MPa | 油路目标压力回读 |
| 126-127 | 4 | PP_Oil_MinPressure | FLOAT32 | MPa | ★ 油路最低压力回读 |
| 128-129 | 4 | PP_Oil_Frequency | FLOAT32 | Hz | 油路频率回读 |
| 130-131 | 4 | PP_Oil_WaveType | FLOAT32 | - | 油路波形类型回读 |
| 132-133 | 4 | PP_Oil_HighLimit | FLOAT32 | MPa | 油路高压限值回读 |
| 134-135 | 4 | PP_Oil_TargetCycles | FLOAT32 | - | 油路目标循环次数回读 |
| 136-137 | 4 | PP_Oil_PID_Kp | FLOAT32 | V/MPa | ★ 油路 PID Kp 回读 |
| 138-139 | 4 | PP_Oil_PID_Ki | FLOAT32 | V/MPa/s | ★ 油路 PID Ki 回读 |
| 140-141 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Oil_Kv，V4.0 起 MFF 已删 |
| 142-143 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Oil_TauValve，V4.0 起 MFF 已删 |
| 144-145 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Oil_ValveQnom 回读，V4.0 起 MFF 已删 |
| 146-147 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Oil_ValveDPnom 回读，V4.0 起 MFF 已删 |
| 148-149 | 4 | PP_Hydro_HighLimit | FLOAT32 | MPa | 液压站高压限值回读 |
| 150-151 | 4 | PP_Hydro_TempLimit | FLOAT32 | °C | 液压站温度限值回读 |
| 152-153 | 4 | PP_TestMode | FLOAT32 | - | 当前测试模式回读 |
| 154-155 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Sys_BetaE 回读，V4.0 起 MFF/ADRC 已删 |
| 156-157 | 4 | 保留 | FLOAT32 | - | 原 PP_Sys_CLeak 回读，V4.0 起 MFF/ADRC 已删 |
| 158-159 | 4 | PP_Water_ILC_LearningRate | FLOAT32 | - | ★ 水路ILC学习率回读 |
| 160-161 | 4 | PP_Oil_ILC_LearningRate | FLOAT32 | - | ★ 油路ILC学习率回读 |
| 162-163 | 4 |  | FLOAT32 |  | - |
| 系统诊断与时间戳区（WORD 164–171） |  |  |  |  |  |
| 164-165 | 4 | PP_PLC_ScanCycle | FLOAT32 | ms | PLC扫描周期实测值 |
| 166-167 | 4 | PP_TCPIP_CommCycle | FLOAT32 | ms | TCP/IP实际通讯周期 |
| 168-169 | 4 | PP_PLC_Timestamp_Low | FLOAT32 | ms | PLC时间戳低32位 |
| 170-171 | 4 | PP_PLC_Timestamp_High | FLOAT32 | - | PLC时间戳高32位 |
| 172-173 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 174-175 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 176-177 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 178-179 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 180-181 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 182-183 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 184-185 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 186-187 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 188-189 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 190-191 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 192-193 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 194-195 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 196-197 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| 198-199 | 4 | 保留 | FLOAT32 |  | - |
| IO控制区（WORD 200–235） |  |  |  |  |  |
| 200 | 2 | SMP_Run | Bit0 |  | 伺服泵_运行 |
|  |  | SMP_Fault | Bit1 |  | 伺服泵_故障 |
|  |  | XH_OilPump_Run | Bit2 |  | 循环泵_运行 |
|  |  | XH_OilPump_Fault | Bit3 |  | 循环泵_故障 |
|  |  | HR_Pump1_Run | Bit4 |  | 换热泵1_运行 |
|  |  | HR_Pump1_Fault | Bit5 |  | 换热泵1_故障 |
|  |  | HR_Pump2_Run | Bit6 |  | 换热泵2_运行 |
|  |  | HR_Pump2_Fault | Bit7 |  | 换热泵2_故障 |
|  |  | Filter_8_01 | Bit8 |  | 过滤器8.01 |
|  |  | Filter_16_01 | Bit9 |  | 过滤器16.01 |
|  |  | Filter_19_01 | Bit10 |  | 过滤器19.01 |
|  |  | 保留 | Bit11 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit12 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit13 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit14 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit15 |  | - |
| 201 | 2 | 保留 | Bit16 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit17 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit18 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit19 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit20 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit21 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit22 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit23 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit24 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit25 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit26 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit27 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit28 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit29 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit30 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit31 |  | - |
| 202 | 2 | 保留 | Bit0 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit1 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit2 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit3 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit4 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit5 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit6 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit7 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit8 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit9 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit10 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit11 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit12 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit13 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit14 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit15 |  | - |
| 203 | 2 | 保留 | Bit16 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit17 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit18 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit19 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit20 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit21 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit22 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit23 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit24 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit25 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit26 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit27 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit28 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit29 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit30 |  | - |
|  |  | 保留 | Bit31 |  | - |
| 204-205 | 4 | HydraulicUnit_OilTemperature | FLOAT32 (REAL) |  | 液压站_油液温度 |
| 206-207 | 4 | HydraulicUnit_OilLevel | FLOAT32 (REAL) |  | 液压站_油液液位 |
| 208-209 | 4 | Pressure_32_01 | FLOAT32 (REAL) |  | 压力32.01 |
| 210-211 | 4 | Pressure_32_02 | FLOAT32 (REAL) |  | 压力32.02 |
| 212-213 | 4 | Pressure_32_03 | FLOAT32 (REAL) |  | 压力32.03 |
| 214-215 | 4 | Pressure_32_04 | FLOAT32 (REAL) |  | 压力32.04 |
| 216-217 | 4 | Pressure_25_01 | FLOAT32 (REAL) |  | 压力25.01 |
| 218-219 | 4 | Pressure_26_01 | FLOAT32 (REAL) |  | 压力26.01 |
| 220-221 | 4 | Pressure_27_01 | FLOAT32 (REAL) |  | 压力27.01 |
| 222-223 | 4 | SMP_Pressure_Feedback | FLOAT32 (REAL) |  | 伺服泵_压力反馈 |
| 224-225 | 4 | SMP_RPM_Feedback | FLOAT32 (REAL) |  | 伺服泵_转速反馈 |
| 226-227 | 4 | SMP_Flow_Feedback | FLOAT32 (REAL) |  | 伺服泵_流量反馈 |
| 228-229 | 4 | Water_CylinderPos | FLOAT32 (REAL) |  | 水路缸体位移 |
| 230-231 | 4 | Oil_CylinderPos | FLOAT32 (REAL) |  | 油路缸体位移 |
| 232-233 | 4 | 保留 | FLOAT32 (REAL) |  | - |
| 234-235 | 4 | 保留 | FLOAT32 (REAL) |  | - |
| 236-237 | 4 | PP_Water_BurstResult | FLOAT32 | MPa | ★ 水路爆破压力记录（0 表示尚未爆破） |
| 238-239 | 4 | PP_Water_BurstPhase | FLOAT32 | - | ★ 水路爆破相位 5=待机 0=升压 1=保压 2=续升 3=已爆破 4=到上限未爆破 |
| 240-241 | 4 | PP_Oil_BurstResult | FLOAT32 | MPa | ★ 油路爆破压力记录（0 表示尚未爆破） |
| 242-243 | 4 | PP_Oil_BurstPhase | FLOAT32 | - | ★ 油路爆破相位 5=待机 0=升压 1=保压 2=续升 3=已爆破 4=到上限未爆破 |